مراحل جداسازی تستر AMT	Comment by Mohammad_RSHVND: Disperesing_Stages_of_AMT105_Tester
[bookmark: _Hlk31551861]قریبا...
Disperesing Stages of AMT Tester
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
در ابتدا دستگاه را به صورتی که پایه‌ها به سمت بالا باشد برعکس کرده، سپس با استفاده از آچار آلن 3 پایه های کیس را باز می‌کنیم. بعد از جدا کردن پایه ها 4 پیچ 4سو را که به دربهای کیس متصل است را جدا می‌نماییم.
قریبا...
First, turn the device upside down so that the base are upwards, we then open the case base using Allen wrench 3. After separating the base, separate the 4 screws connected to the case doors.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
حال درب‌های کیس آزاد شده و باید کابل‌های ارتِ زرد رنگ که به درب متصل هستند را جدا کنیم.
قریبا...
Now the case doors are released and we need to remove the yellow earth cables that are attached to the door.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
در مرحله بعد پایه‌ها را در جای خود قرار داده و مهره‌های مربوط به آنتن GPS و پورت دانگل را باز کرده و سپس کیس را برمی‌گردانیم.
قریبا...
Next, put the base in its own place then open the nuts for the GPS antenna and the dongle port and return the case over.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
حال 14 عدد پیچ پنل جلو را باز کرده، سپس کانکتورهای سبز رنگ متصل به پنل (فونیکس) را آزاد می‌کنیم.
قریبا...
Now open the 14 screws in the front panel then release the green connectors attached to the panel (Phoenix).
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
بعد از فونیکس‌ها نوبت به آزاد کردن کابل فلتِ پنل می‌رسد و ضامن را از دو طرف کشیده کابل آزاد و از پنل جدا می‌شود. و در مرحله‌ی بعد، 4 سوکت متصل شده به کلید و 1 سوکت  متصل به اِرت پنل را آزاد می‌کنیم حال پنل جلو به راحتی از کیس بیرون می آید.
قریبا...
After phoenixes, it is time to release the flat panel cable and the toggle is pulled from the sides of the free cable, separated from the panel. In the next step, we release the 4 sockets attached to the key and 1 socket attached to the earth panel, now the front panel comes out of the case easily.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
ابتدا کابل زرد رنگ (ارت) را جدا می‌کنیم. جهت جدا کردن کابل‌ها، می‌بایست ابتدا تمام بست‌های کمربندی را بریده و سپس هولدرهای متصل به فونیکس‌ها را جدا کرده و بعد از آن فونیکس‌ها جدا شده و کابل‌ها آزاد می‌شوند و سپس نوبت به سیمی که به رنگ ابی و قهوه ای است که به کلید وصل می‌شود می‌رسد ابتدا هولدر و سپس کانکتور فونیکس را جدا می‌کنیم. سپس کابل فلتها را که به صورت ضامنی بوده با فشار دادن ضامن‌ها جدا می‌نماییم. 
قریبا...
First, we remove the yellow cable (earth). To remove the cables, you must first cut all belt clamps. Separate the holders attached to the phoenixes, then remove the latched flat cable by pressing the toggles.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
در مرحله بعد برای جداسازی هولدر مربوط به نوتریک، با استفاده از آچار آلن3 دو پیچ متصل به هولدر و با استفاده از آچار بکس 5.5 ،  یک مهره متصل به هولدر و نوتریک را باز کرده و دو پیچ متصل به هولدر سمت راست سوئیچینگ را نیز با آچار آلن 3 باز می‌کنیم.
قریبا...
In the next step, to separate the holder related the Neutrik, use Allen wrench 3, two screws attached to the holder, box wrench 5.5, open the nut attached to the holder and remove the screw attached to the right switch bracket. Remove the twin screws with Allen wrench 3.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
سپس نوبت به سیمی که به رنگ ابی و قهوه ای است و به دو طرف سوییچینگ متصل است می‌رسد که ابتدا هولدر و سپس کانکتور فونیکس 2پین را جدا می‌کنیم.
قریبا...
The blue and brown wires are then connected to each side of the circuit, first cutting the bracket and then the phoenix 2-pin connector. 
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
 4 هولدرِ رویِ ریلِ وسط را با استفاده از آچار آلن 2 باز کرده و سپس به طرف دیگر دستگاه رفته و 2 کابلِ اِرت را از دستگاه جدا کرده و هولدر مربوط به فلتی که در پایین دستگاه سمت راست است را با استفاده از پیچ گوشتی آزاد کرده و طرف دیگر که ضامن دار است را با ازاد کردن ضامن، از دستگاه جدا می‌کنیم.
قریبا...
Open the 4 holders on the middle rail using allen wrench 2 and then go to the other side of the device and seprate the 2 earth cables from the device and release the holder related to the flat at the bottom of the device on the right side using a screwdriver. Seprate the other side that has a latch by releasing the latch from the device.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
بست‌‌های کمربندی را بریده و کابل‌ها را با استفاده از پیچ گوشتی از فونیکس آزاد می‌کنیم. یک کابل ابی و قهوه ای رنگ هم در این سمت دستگاه از قسمت ناقص سوییچینگ به بیرون امده و به همان شکل از دستگاه جدا می‌کنیم.
قریبا...
Cut the belt clamps, releasing cables from Phoenix using a screwdriver. 
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
در مرحله‌ی بعدی هولدرهای کابل فلتی که به سوییچینک متصل است را آزاد کرده ، فلت را به عقب کشیده و جدا می‌کنیم.
قریبا...
In the next step, release the flat cable holders attached to the switch, pull the flat back and separat it.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
سوکت مخابراتی برد نوتریک که به آمپلی فایر متصل است را جدا کرده و 2پیچ مربوط به هولدر نوتریک که به بدنه کیس متصل است را با استفاده از آچار آلن 3 و مهره زیر برد نوتریک را با آچار بکس 5.5 باز می‌کنیم.
قریبا...
Disconnect the Neutrik board connected to the amplifier and open the 2 Neutrik holder that is attached to the case body using Allen wrench 3 and the nut under the Neutrik board with a 5.5 box wrench. 
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
 هولدر فلت پنل را جدا کرده و فلت را آزاد کرده و در نهایت هولدری که سوئیچینگ را به کیس توسط 2 پیچ متصل کرده با آچار آلن 3 باز کرده و آنرا جدا می‌نماییم.
قریبا...
Remove the flat panel holder then release the flat, finally, open the holder that connects the switching to the case by 2 screws with Allen wrench 3 and separate it.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
پیچهای مربوط به 4 هولدرِ رویِ ریلِ وسط را با استفاده از آچار آلن 2 باز کرده و سپس پیچ روی هولدر میکرو را نیز با آچار آلن 2 باز و هولدر را جدا می‌کنیم.
قریبا...
Open the screws for 4 holders on the middle rail using Allen wrench 2; then open the screw on the micro holder with Allen wrench 2 and remove the holder.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
در نهایت تمام کابل‌ها و پیچ ها باز شده و ماژول امپلی فایر و سوئیچینگ  ازاد شده و سوکت فن آن ها را به هنگام بیرون اوردن ازاد کرده  و به راحتی از کیس خارج کنید.
قریبا...
Finally, all the cables and screws are opened; the amplifier and switching module are freed and the fan sockets are released once ejected and easily removed from the case.
Demnächst Verfügbar...
Próximamente...
Bientôt disponible...
