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Ability to convert Output Binary voltage to current and vice versa
در روم Sequencer ابتدا در پنجره Hardware configuration، Setting Type را بر اساس دستگاه AMT205 تنظیم کرده و تنظیمات Voltage Output  و  Voltage Output Signal را مطابق آنچه مشاهده می‌کنید تنظیم کرده و پنجره Vector View را  برای مشاهده مقادیر جریان و ولتاژ های خروجی و ورودی دستگاه در مدهای مختلف اضافه می‌کنیم.
In the Sequencer room, first in the Hardware configuration window, set the  Type Setting based on the 205AMT device and Set the Output Voltage and Signal Output Voltage settings according to what  you see . Then open the View Vector window to see the values of the current  and the output and input voltages of the device in different modes, we add.
برای مشخص شدن بهتر این مفهوم ابتدا یک مقاومت 100 اهمی به خروجی ولتاژی VA1 متصل کرده و در پنجره Table View ، ستون VL1 را 1V و زمان را 0.1s تنظیم کرده و پس از اجرای تست در پنجره Signal View و Vector View می‌توانید مقادیر تزریقی و عبوری را مشاهده کنید.
To clarify this concept better, first connect a 100 ohm resistor to the VA 1  voltage output and in the View Table window, Column VL1 is set to 1V and time to 0.1s and after running the test in the View  Signal and View Vector windows, you can see the injective and transitive  values.  
حال شما می‌توانید Voltage Output را به Current Output تبدیل کنید. برای این کار وارد پنجره Hardware configuration شده و Type را از Voltage  به Current تغییر داده و با بازگشت به پنجره Table View مشاهده می کنید که واحدVL1  به A تغییر پیدا کرده است. 
Now you can convert Output Voltage to Output Current. For this, enter the  Hardware Configuration tab and changed the Type from Voltage to Current and  returning to the View Table window, you can see that the VL1 unit is changed to  A.  
با تزریق 100mA مشاهده می‌کنید ولتاژ خوانده شده 10Vاست و این عمل مشخص می کنید که از خروجی HighVoltage,Low Current می توانیم از دو حالت کنترل جریان و ولتاژ استفاده نماییم.
By injecting 100 mA, you can see that the read voltage is 10V, and this action  determines that from the output Current Low, High Voltage we can use two  current and voltage control modes.
برای مشخص شدن دقیق تر مزیت این آپشن ابتدا مقاومت را به 1 کیلو اهم تغییر داده و پس از تبدیل Type به Voltage و تزریق 1Vمشاهده می کنید که جریان خوانده شده 1mA است. با تغییر مجدد Type به Current وتزریق 100میکرو آمپر مشاهده جریان واقعی تزریقی و ولتاژ خوانده شده، به این نتیجه خواهیم رسید که برای داشتن جریان پایین با دقت بالا باید High Voltage,Low Current را به جریانی تبدیل کنیم. همچنین برای داشتن ولتاژ پایین با دقت بالا باید Low Voltage,High Current را به ولتاژی تبدیل کنیم.
To determine more precisely the advantage of this option, first change the  resistance to 1 kilo ohm. By then converting Type to Voltage and injecting 1V,  you see that the current is read as 1 mA. By changing the Type again to Current  and injecting 100 microamps, observe the real current  injected and the read  voltage, we will come to the conclusion that to have low current with high  accuracy  Convert Current Low, Voltage High into a current. Also, in order to have low  voltage with high accuracy, it is necessary to convert Current High, Voltage Low  into a voltage.
لازم به ذکر است در مد High Voltage,Low Current پیک ولتاژ 420V و پیک جریان 1Aو در مد Low Voltage,High Current پیک ولتاژ 22V و پیک جریان94A است.
It should be noted that in Current Low, Voltage High mode, the voltage peak is  420 V and the current peak is 1 A, and in High Voltage, Low mode Current, the voltage peak is 22 V and the current peak is 94 A.
