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A Guide for CVT Test Wiring Using the Instrument Module
ماژول اینسترومنت به عنوان یک رابط کاربری طراحی شده است. توان این ماژول ها همان توان دستگاه بوده، با این تفاوت که با انجام یکبار سربندی، می توانید تمامی تست های روم مربوطه را در مدت زمان و درصد خطای سربندی بسیار کمتر انجام دهید.
The instrument module is designed as a user interface. Its power rating is the same as the device,but with a single calibration, you can perform all relevant routine tests in a much shorter time with a lower calibration error percentage
ابتدا ماژل Base  را  روی پنل جلو دستگاه به صورتی نصب می‌کنیم که بنانای  نری ماژل Base تا قسمت نشان داده شده جا خورده و سپس سه باتری با مشخصات باتری لیتیومی 18650 ، 4.2 ولت، 2000 میلی آمپر ساعت ، به ترتیب از سمت راست به چپ در حالت نشان داده شده نصب کرده و  ماژل مربوطه که در این تست ماژلCVT یا همان CT است را روی ماژل Base جا زده و سپس سه پیچ ماژول ترانس را بسته و در انتها ماژل را روشن می‌کنیم. در اینجا 4 خانه مشاهده می کنید که نشان دهنده درصد شارژ باتری هاست، به این صورت که هر خانه نشانگر 25 درصد شارژ باتری هاست.
First, install the Base module on the front panel of the device so that the male banana connectors of the Base module fit into the indicated part. Then, install three 18650 lithium batteries, 4.2 volts, 2000 mAh, in the indicated order from right to left. Install the relevant module, which in this test is the CVT or CT module, on the Base module, then tighten the three screws of the transformer module, and finally turn on the module. Here, you will see four boxes that indicate the battery charge percentage, each box indicating 25% of the battery charge
همچنین هنگامی که شارژر باتری را به ماژول متصل می کنید، نسبت به درصد شارژ باتری، خانه ی مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و زمانی که باتری فول شارژ شود، تمامی خانه ها به حالت چشمک زن در می‌ایند.
Also, when you connect the battery charger to the module, the corresponding box will start
blinking depending on the battery charge percentage, and when the battery is fully charged, all boxes will blink.
هشدار: در زمان شارژ باتری ها، به هیچ عنوان از ماژول برای انجام تست ها استفاده نکنید، علت استفاده از باتری روی ماژول، ایزوله کردن تغذیه ماژول از تغذیه دستگاه و حذف نویز است.
Warning: Do not use the module to perform tests while the batteries are charging. The reason
for using batteries on the module is to isolate the module's power supply from the device's power supply and eliminate noise
توجه به چند نکته ضروریست:
Important Notes:
1-	سنسور چشمی ماژول Base کاملا روی چراغ Error دستگاه قرار گیرد.
● The Base module's optical sensor must be placed directly over the device's Error light.
2-	اولین باری که باتری ها روی ماژول نصب می شوند، حتی اگر فول شارژ باشند ، به علت پروتکشن تعریف شده باید یکبار شارژر به ماژول متصل شده تا ماژول روشن شود.
● The first time the batteries are installed on the module, even if they are fully charged, due
to the defined protection, a charger must be connected to the module once for the module
to turn on.
حال برای انجام کالیبره از صفحه استارت نرم افزار وارد پنجره ی Setting شده، در زبانه ی Hardware روی Apply Instrument Calibration کلیک کرده و پس از 5 ثانیه کالیبراسیون به اتمام می رسد. وارد روم CVT شده و Device Type را روی AMT205 قرار داده و در قسمت Accessories، Esay Mode Version را روی CT_205_Ver01 قرار دهید.
Now, to perform calibration, enter the Setting window from the software's start page, click on Apply Calibration Instrument in the Hardware tab, and after 5 seconds, the calibration will be complete. Enter the CVT room, set the Type Device to 205AMT, and in the Accessories section, set the Version Mode Easy to CT _205_ Ver01.
توجه داشته باشید کالیبره ماژول صرفا یکبار لازم است و تنها در صورتی کالیبره مجدد باید انجام شود که یا دستگاه یا ماژول بیس تعویض شده باشد .
Note that calibrating the module is only necessary once and should only be done if the device or base module has been replaced
برای اتصال هریک از سرهای cvt  به ماژول,  به دو سیم ولتاژی و جریانی احتیاج داریم. بدین صورت که از سر P1 ترانسفورماتورِ ولتاژِ خازنی,  دو رشته سیم ولـتازی و جریانی به خروجی های p1  ماژول وصل میشود. در رابطه با p2  و s1  و s2  هم مانند  اتصالاتِ p1  عمل میشود. در انتها دو سر c1  و c0  ماژول هم به یکی از خازن های باکس خازنی متصل میشود.
To connect each end of the CVT (Voltage Transformer) to the module, we require two wires: a voltage wire and a current wire. For instance, from the P1 end of the capacitive voltage transformer, two wires (one for voltage and one for current) are connected to the P1 outputs of the module. The connections for 2P, 1S, and 2S are similar to the 1P connections. Finally, the C1 and C0 terminals of the module are connected to one of the capacitors in the capacitor bank.
